LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA

# LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽA

Reģ.Nr. 90000031813, Vidus prospektā 38, Jūrmalā, LV-2010

Tālrunis +371 67752507, fakss +371 67752214, e-pasts: st-skola@apollo.lv __________________________________________________________________________________________

APSTIPRINĀTS

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas

Iepirkuma komisijas

2014. gada 28. oktobra sēdē

Protokols Nr. 23

IEPIRKUMA

„Manekenu iegāde

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”

NOLIKUMS

Identifikācijas nr. LU PSK 2014/7

Jūrmala, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma metode

Iepirkums LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.2 pantā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

LU PSK 2014/7

  - Pasūtītājs:

    - Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”.

Reģistrācijas nr. 90000031813

Adrese: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010

Tālruņa nr.: +371 67752507, faksa nr. +371 67752214

E-pasta adrese: st-skola@apollo.lv

    - Iepirkumu organizē iepirkuma komisija, kas izveidota, pamatojoties uz Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas direktores 2014. gada 23. janvāra rīkojumu nr. 1.7/1

    - Kontaktpersona: iepirkumu speciāliste Laura Mihailovska, tālr. nr. 26555861, e-pasts: laura.mihailovska@inbox.lv

- INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts

    - Iepirkuma priekšmets ir manekenu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām.

    - CPV kods: 33100000-1.

    - Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmetam ir 10 (desmit) daļas.

1.daļa - Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, bērns.

2.daļa - Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, pieaugušais.

3.daļa - Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, piepūšams.

4.daļa - Vēdera injekciju manekens.

5.daļa - Intravenozo injekciju manekens.

6.daļa - Intramuskulāro injekciju manekens.

7.daļa - Gurnu anatomiskais modelis un intramuskulāro injekciju manekens.

8.daļa - Kateterizācijas / klizmas manekens (sieviete).

9.daļa - Kateterizācijas / klizmas manekens (vīrietis).

10.daļa	 - Diabētiskās injekcijas manekens.

    - Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām saskaņā ar 2. pielikumu „Tehniskā specifikācija”.

    - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu euro (bez PVN) katrā iepirkuma daļā.

  - Līguma izpildes vieta un laiks

    - Preces piegādes vieta: Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010.

    - Preces piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas pēc līguma noslēgšanas.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto pielikumu noteiktajām prasībām.

  - Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu iepirkuma daļā. Pretendenti, kuri iesnieguši divus vai vairākus piedāvājumus iepirkuma daļā, tiks izslēgti no turpmākas dalības iepirkumā.

  - Piedāvājums iesniedzams necaurspīdīgā aploksnē. Aploksnei jābūt aizlīmētai un aizvēruma joslai apzīmogotai ar pretendenta zīmogu. Uz aploksnes norādāma sekojoša informācija:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese – Iepirkuma komisijai, Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010;

    - Pretendenta nosaukums un adrese;

    - Norāde „Piedāvājums iepirkumam „Manekenu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām””, identifikācijas nr. LU PSK 2014/7;

    - norāde „Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

  - Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā (oriģināls).

  - Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jāpievieno pretendenta apliecināti dokumentu tulkojumi latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē uzraksts „Tulkojums pareizs”, pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas pilns amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums. Preču ražotāja tehniskā dokumentācija var tikt iesniegta latviešu vai angļu valodā.

  - Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētām, ko beigās apstiprina ar pretendenta vai pretendenta pilnvarotās personas parakstu, paraksta atšifrējumu, amata nosaukumu, zīmoga nospiedumu, vietas nosaukumu, datumu un norādi par kopējo lappušu skaitu, kam jāatbilst piedāvājumā pievienotajam satura rādītājam. Ja pretendents pievieno piedāvājumam reklāmas materiālus, brošūras, katalogus un citus informatīvus materiālus, tos necauršuj, bez uz katra pievienotā materiāla norādāms pretendenta nosaukums un kontaktinformācija.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, bez iestarpinājumiem, dzēsumiem vai labojumiem.

  - Iepirkumā iesniegtie piedāvājumi, kas iesniegti līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

  - Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos pretendentu piedāvājumus, kas noformēti atbilstoši šā nolikuma 3.3. punkta prasībām.

  - Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Universitātes aģentūrai „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”.

- PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

  - Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2014. gada 10. novembrim, plkst. 12:00, Vidus prospektā 38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes aģentūrā „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00 un no plkst. 12:30 – 16:30, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam Vidus prospektā 38, Jūrmalā, Latvijas Universitātes aģentūrā „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” administratīvā korpusā, Kancelejā, 1. stāvā, 105. kabinetā līdz augstākminētajam termiņam. Termiņš un iesniegšanas adrese attiecas uz jebkura veida pasta, kurjerpasta un citiem piegādes veidiem.

  - Piedāvājumu reģistrē iesniegšanas secībā.

  - Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīti un, marķēti ar uzrakstu „NOKAVĒTS”, neatvērtā veidā atdoti vai nosūtīti atpakaļ pretendentam.

- NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ

  - Pretendentam jāatbilst šādām prasībām:

    - Pretendents veic šī nolikuma prasībām atbilstošas preču piegādes.

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā Latvijas Republikas vai līdzvērtīgos ārvalstu reģistros (ja normatīvie akti to paredz).

    - Attiecībā uz pretendentu nav iestājies jebkurš no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, un nav tādu apstākļu, kuri pretendentam liegtu piedalīties iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja tas neatbilst šā nolikuma 5.1.punktā minētajām prasībām.

- PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Titullapa, kas satur pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi un norādi: Piedāvājums iepirkumam „Manekenu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”, identifikācijas nr. LU PSK 2014/7.

  - Satura rādītājs.

  - Pieteikums dalībai iepirkumā (pieteikuma forma 1. pielikumā).

  - Pretendenta darbības apraksts (ne vairāk kā 1 (viena) lapa) (brīvā formā).

  - Atlases dokumenti:

    - dokuments, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas likumiskās pārstāvības tiesības (oriģināls vai pretendenta apliecināta kopija);

    - ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu).

    - vismaz 2 (divas) pozitīvas rakstveida atsauksmes no pretendenta klientiem par veikto līdzīgo preču piegādēm un ar tām saistītajiem sniegtajiem pakalpojumiem;

    - piedāvātās preces ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums, kas pierāda pretendenta tiesības veikt piedāvātās preces piegādi, uzstādīšanu, apmācību darbam  un nodrošināt garantijas servisu.

  - Tehniskais piedāvājums.

Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši tehniskajai specifikācijai (tehniskā specifikācija 2. pielikumā) un tehniskā piedāvājuma formai (tehniskā piedāvājuma forma 3. pielikumā). Piedāvātajai precei pilnībā jāatbilst nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija” noteiktajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj preču ražotāja izdotā tehniskā dokumentācija. Tehniskā dokumentācija jāiesniedz ar tādu detalizācijas pakāpi, lai kopā ar tehnisko piedāvājumu būtu iespēja pārliecināties par piedāvātas preces atbilstību pieprasītajiem parametriem un to faktiskajiem tehniskajiem raksturlielumiem. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā Pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

  - Finanšu piedāvājums.

Finanšu piedāvājumā cenas ir jānorāda euro, uzrādot divus ciparus aiz komata. Finanšu piedāvājumā cenas ir izteiktas euro bez PVN, atsevišķi norādot PVN, un kopējo summu euro ar PVN. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši šī nolikuma 4. pielikumā norādītajai finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājumā iekļauj visas izmaksas, kas pretendentam rodas, izpildot pasūtījumu.

- PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA, LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

  - Piedāvājumi, kas iesniegti pēc nolikumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiks vērtēti.

  - Iepirkuma komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajai daļai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atver un sāk vērtēt iesniegtos pretendentu piedāvājumus.

  - Iepirkuma komisija piedāvājumus vērtē atbilstoši šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un kritērijiem.

  - Piedāvājuma atbilstība šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un kritērijiem tiek vērtēta secīgos četros etapos:

- atbilstība noformējuma prasībām;

- atbilstība atlases prasībām;

- atbilstība tehniskajām prasībām;

- viszemākās cenas noteikšana.

  - Iepirkuma komisija:

    - Pēc piedāvājuma atvēršanas veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši nolikuma 3.punktā minētajām prasībām un vai ir iesniegti 6.1., 6.2., 6.3. un 6.4.punktā noteiktie dokumenti. Konstatējot neatbilstību kādai no izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija var lemt par pretendenta izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkumā vai piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

    - Veic pretendentu atlasi, kuras laikā veiks nolikuma 6.5. punktā noteikto dokumentu pārbaudi. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no atlases prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Veic iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 2. pielikumā noteiktajām prasībām, t.sk., tehniskā piedāvājuma noformējumam. Ja iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Veic iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē iesniegtā finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma 4. pielikumā noteiktajām prasībām, t.sk., finanšu piedāvājuma noformējumam. Ja iesniegtais finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā izlabotās cenas.

    - Patstāvīgi pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas pirkuma līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā minēto apstākļu esamību. Ja iepirkuma komisijas iegūtā informācija par pretendentu apliecina, ka attiecībā uz šo pretendentu pastāv Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2. punktā noteiktais nosacījums, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

      - Veicot Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi, iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iegūst šādu informāciju:

- attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1561 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi”) iegūst informāciju:

- par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmuma reģistra;

- par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2. punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Iepirkuma komisija minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

- attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

      - Atkarībā no atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija:

- neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc iepirkuma komisijas nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, iepirkuma komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

  - Iepirkuma komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem, nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piekto daļu un kura piedāvājums atbilst nolikumā minētajām prasībām, tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena euro (bez PVN) par iepirkuma priekšmetu ir viszemākā.

  - Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

  - Iepirkuma komisija informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs savā mājaslapā internetā www.psk.lu.lv nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajā daļā minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta devītajā daļā minēto lēmumu.

  - Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- IEPIRKUMA LĪGUMA NOSACĪJUMI

  - Pasūtītājs slēdz līgumu ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.

  - Pasūtītājs slēdz līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar šī nolikuma noteikumiem.

  - Līgumu sagatavo pasūtītājs un iesniedz tam pretendentam, par kuru iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt līgumu.

  - Līguma projekts ietverts šī nolikuma 5.pielikumā.

  - Ja iepirkumā izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu ar pasūtītāju, tiek uzskatīts, ka pretendents ir atteicies no iepirkuma pildīšanas, un pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- NORĒĶINU VEIDS

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” norēķinās 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preču piegādes, uzstādīšanas un apmācības darbam saskaņā ar pavadzīmi, kura izrakstīta un iesniegta Latvijas Universitātes aģentūras „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža” grāmatvedībā, pamatojoties uz pušu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības

    - Pieaicināt komisijas darbā ekspertus.

    - Pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

    - Pieprasīt, lai pretendents uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

    - Noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē vai izskaidro informāciju par savu piedāvājumu.

    - Ja pretendents neiesniedz iepirkuma komisijas pieprasītās ziņas vai skaidrojumus, vērtēt piedāvājumu atbilstoši tiem dokumentiem, kas iekļauti piedāvājumā.

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai ir cits objektīvs pamatojums.

    - Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt iepirkumu bez līguma noslēgšanas.

    - Citas tiesības saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt brīvu un tiešu pieeju iepirkuma dokumentiem pasūtītāja mājaslapā internetā www.psk.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

    - Rakstiski informēt visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

    - Citi pienākumi saskaņā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības

    - Piedalīties iepirkumā ir pretendenta brīva griba.

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

    - Mainīt vai atsaukt piedāvājumu pēc tā iesniegšanas ar nosacījumu, ja pretendents iesniedz iepirkuma komisijai rakstisku paziņojumu par izmaiņām vai atsaukšanu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Citas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot un iesniegt tikai vienu piedāvājumu iepirkuma daļā atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Citas saistības attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunātas šajā nolikumā, nosakāmas saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

  - Nolikuma pielikumi, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa:

    - 1. pielikums “Pieteikums”.

    - 2. pielikums “Tehniskā specifikācija”.

    - 3. pielikums “Tehniskā piedāvājuma forma”.

    - 4. pielikums “Finanšu piedāvājuma forma”.

    - 5. pielikums “Pirkuma līguma projekts”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja					                 L. Mihailovska

  - pielikums

iepirkuma “Manekenu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/7, nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

2014. gada __. ___________________

PIETEIKUMS

| Pretendents |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /nosaukums/ |  |  |
| vienotais reģistrācijas nr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /reģ.nr./ |  |  |
| tā |  |  |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |  |  |

piesakās dalībai iepirkumā “Manekenu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”, identifikācijas nr. LU PSK 2014/7, un piedāvā veikt preču piegādi par līguma summu:

- iepirkuma 1.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 2.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 3.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 4.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 5.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 6.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 7.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 8.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 9.daļai EUR ________________________ (summa vārdiem) bez PVN;

- iepirkuma 10.daļai EUR _______________________ (summa vārdiem) bez PVN.

(norāda pēc nepieciešamības)

Ar šo apliecinām, ka:

- esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienotajiem pielikumiem;

- izprotam un piekrītam iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;

- iepirkuma līguma projekta noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas;

- garantējam piedāvāto saistību izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā.

Pretendenta kontaktinformācija.

Juridiskā adrese:	_________________________________________________________

Faktiskā adrese:	_________________________________________________________

Bankas rekvizīti:	_________________________________________________________

E-pasta adrese, interneta adrese, tālr.nr., faksa nr.:	_________________________________

___________________________________________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amata nosaukums, tālr.nr., e-pasta adrese:	_______________

___________________________________________________________________________

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pielikums

iepirkuma “Manekenu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/7, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Minimālās tehniskās prasības

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

Iepirkuma 1.daļa

„Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, bērns”

Vienību skaits: 1 gab.

Preces tehnisko/funkcionālo parametru prasības

Vispārējas prasības - Manekenam jānodrošina sirds-plaušu reanimācija atbilstoši 2010. gada Eiropas Atdzīvināšanas Padomes vadlīnijām (European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010). Manekena konstrukcija un sastāvdaļas - Pilns bērna augums, pareizas anatomiskas uzbūves; ~ 5 kg, 3 mēneši. - Nomaināma manekena "seja". - Nomaināma manekena "plauša". - Viegli kopjams, nomaināms manekena apģērbs, mazgājams un dezinficējams. - Nomaināmās plaušas izgatavotas no elastīga, mīksta materiāla. - Galva, kakls un krūškurvis pārklāts ar ādu imitējošu materiālu. - Krāsa - pietuvināta cilvēka (eiropeīda) ādas krāsai. - Manekena elpceļu uzbūve ļauj apgūt pareizas mākslīgas elpināšanas iemaņas (elpceļu caurvadāmība, atliecot galvu atpakaļ). - Manekena krūškurvja elastībai jāatbilst bērna vecuma vidējiem elastības radītājiem. - Iepakojums – speciāls ciets koferis. - Treniņu paklājs. - EKG kontrole un aritmijas atzīšana. - EKG (ar 4 novadījumiem). - CPR funkcija. - Asinsvadu pieeja. - Reāla intraosāla pieejamība un zāļu terapija. - Endotraheāla intubācija. - Nazotraheāla intubācija. - Orofaringēlā un nazofaringēlā elpvadu ievietošana. - Maisa vārsta maskas ventilācija. - Laringālās maskas elpvadu ievietošana. - Kuņģa zondes ievadīšana. - Komplektā EKG ritma simulators.

Iepirkuma 2.daļa

„Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, pieaugušais”

Vienību skaits: 1 gab.

Komplektācija - Lietošanas instrukcija. - Garantijas apliecinājums. - Pieauguša cilvēka visa ķermeņa manekens. - Kustināma IV simulācijas roka. - Asinsspiedina mērīšanas simulācijas roka. - Manekenu lubrikants. - Acu komplekts. - Kakla ādas apkakles. - Balsenes skrimšļa (Cricothyroid Membrane) membrānas lentas rullis. - Pneimotoraksa pūšļu rezerves komplekti. - Atslēgas kaula vidusdaļas asins pūslīši. - Paduses vidusdaļas asins pūslīši. - Krūšu drenāžas moduļi. - Manekena savienojuma kabelis. - Defibrilācijas komplekts. - Pārnēsājama soma. - Manekena apģērbs (jaka, bikses). Prasības elpceļiem. Jābūt : - aizsprostoti elpceļi; - endotraheālā intubācija; - nazotraheālā intubācija; - digitālā intubācija; - orofarangeālā elpvada ievietošana; - nazofaringeālā elpvada ievietošana; - elpināšanas maska; - retrogradā intubācija; - intubācija ar gaismekli; - largeālās maskas elpvada ievietošana; - laringeālas caurules ievietošana; - kombinētās caurules ievietošana; - traheālā ventilācija; - ķirurģiskā krikotomija; - krikotomija ar adatu; - atsūknēšanas tehnikas; - vēdera auskultācija, lai pārliecinātos par atbilstošu elpceļu pozīciju. Zāļu ievade. Jābūt: - IV ievietošana, infūzija un bolus perifērajās vēnās apakšdelmā, antekubitālajā padziļinājumā; - subkutānās un zemādas injekcijas. Pneimotoraksa nospriegojuma dekompresija. Jābūt: - atslēgas kaula vidusdaļa abās pusēs; - paduses vidusdaļa (labā). Krūškurvja caurules ievietošana. Jābūt: - paduses vidusdaļa (kreisā). Ar sirdsdarbību saistītās prasības. Jābūt: - 3 - 4 novadījumu EKG ar vairāk kā 1100 ritma variācijām interpretācijai; - ritms ar variējamu slieksni, ar vai bez piefiksēšanas; - defibrilācijas iespējas (25 -360 džouli); - programmējami scenāriju bāzes algoritmi instruktora kontrolei. Prasības asinsritei. Jābūt: - miega artērijas pulss abās pusēs; - neinvazīvā asinsspiediena mērīšana; - brahiālais un radiālais pulss; - neinvazīvā asinsspiediena mērīšana ar auskultācijas vai palpācijas tehniku; - ļauj iestatīt vērtības sistoliskajam, diastoliskajam spiedienam, sirds ritmam, auskultācijas iedobei un tilpumam. Prasības skaņām. Jābūt: - 13 dažādas sirds skaņas, sinhronizētas ar EKG; - 8 dažādas plaušu skaņas; - 5 zarnu trakta skaņas; - 9 iepriekš ieprogrammētas vokālās skaņas; - “dzīvā” balss no mikrofona. Ielogošanās un scenārija funkcijas. Jābūt : - PC scenāriju vadība lietotājam, kā arī iepriekš ieprogrammēti scenāriji; - Studentu dati pēc ielogošanās var tikt saglabāti un lejupielādēti, lai pēc tam varētu tos analizēt; - iespējams saglabāt līdz pat desmit (10) scenārijiem un divdesmit pieciem (25) studentu log failiem (simulācijas atskaitēm). Tehniskie parametri. Jābūt: - darba vides temperatūra: 0°C - 40°C pie 90% relatīvā mitruma, bez kondensāta; - uzglabāšanas temeratūra: -15°C līdz 50°C pie 90% relatīvā mitruma, bez kondensāta. - asinsspiediena mērījumu precizitāte: +/- 2mm Hg; - defibrilācija: vidēji 720 J /minūtē maksimums. Ārkārtas kardiālie scenāriji. Jābūt: - sinhronizēti variējams sirds ritms, ritmi, abnormalitātes un ilgumi; - defibrilācija (25 -360 J). IV manipulācijas rokas manekens. Jābūt: - piekļuve pie vēnām, t.sk., mediāno, bāzisko un cefālisko. Standarti/apliecinājumi. Jābūt: - produkts marķēts ar CE-marķējumu, ir atbilstošs visām nozīmīgajām CE prasībām. Sim Pad vai ekvivalents Komplektācija - SimPad vai ekvivalents. - Saišu kārba (Link Box). - 2 AC strāvas padeves bloks. - Atkārtoti uzlādējama Litija jonu baterija. - Aproce SimPad vai ekvivalentam. - Manekena josta saišu kārbai (Link Box). - SimPad vai ekvivalents piedurkne. - USB kabelis. - Ārējā tīkla kabelis. - Lietošanas instrukcija. Pacientu bezvadu monitora opcijas - Izturīgs pacientu monitors. - 12” pacientu monitors (planšete). - 17” pacientu monitors (panelis). - Pēc izvēles komplektācijai pievienojamais skārienjutīgais pacientu monitors simulē sirds ritmu, SpO2, asinsspiedienu, elpošanas ātrumu, temperatūru, EKG un CO2. Asinsspiediens - Auskultējama un palpējama asinsspiediena simulācija. - Korotkoffa skaņas sinhronizējamas ar programmējamu EKG. - Korotkoffa skaņu skaļuma kontrole 10 soļos, 0-9. - Sistolisko un diastolisko spiedienu iespējams iestatīt atsevišķi ar 2mmhg soļiem. - Sistoliskais 0-300 mmhg, diastoliskais 0-200 mmhg. - Auskultācijas iedobe ar ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju. - Spiediena mērījumu precizitāte +/- 4mmHg. - Kalibrācijas funkcija, lai pielāgotu spiediena sensoru un aproces jūtīgumu. Pulsi - Kontrolē karotīdo, brahiālo, radiālo un nabassaites pulsus (pieejamie pulsi variē atkarībā no manekena). - Pulsi kļūst aktīvi tikai pie palpācijas. - Pulsi tiek sinhronizēti ar EKG. - Pulsa spēcīgumu iespējams pielāgot. - Braiālais pulss tiek izslēgts, ja asinsspiediena aproces spiediens ir virs 20 mmhg. - Radiālais pulss tiek izslēgts, ja asinsspiediena aproces spiediens pārsniedz sistoliskā asinsspiediena līmeni. EKG - 3 – 4 novadījumu EKG. - Ritma simulācijas un defibrilācijas opcijas. - Plaša EKG bibliotēka. - Ar pēc izvēles komplektācijai pievienojamu pacientu monitoru: 12 novadījumu EKG. Skaņas - Sirds skaņas sinhronizētas ar EKG. - Auskultācijas plaušu skaņas, kas sinhronizētas ar elpošanu, 0 - 60 BPM. - Individuālu plaušu skaņu izvēle. - Normālas un anormālas zarnu trakta skaņas. - Balss skaņas: datora ģenerētas skaņas, ierakstīta balss un reālā laika balss no mikrofona. - Lietotājs pats var ierakstīt komandas. Konti / scenārija funkcijas - Lejupielādē log failus un studentu datus datorā. - Visas manipulācijas, dzīvībai svarīgie parametri un piezīmes ir ar laika zīmogu un tiks saglabāti SimPad vai ekvivalents datu kontā. - SimPad vai ekvivalents log faili var tikt apskatīti SimPad vai ekvivalents iekārtā vai datorā, lai varētu veikt pilnīgu pēcsimulācijas analīzi. - Lejupielādējiet log failus un studentu datus datorā, izmantojot SessionViewer vai ekvivalents. Pieejamas divas versijas: SessionViewer vai ekvivalents - apskatīt, izveidot anotāciju, izdrukāt un saglabāt SimPad vai ekvivalents datu kontā. - SessionViewer vai ekvivalents pilnā licence - papildus augstāk minētajām funkcijām, iespējama video ierakstīšana ar USB kameru. Vispārīgi - SimPad vai ekvivalents sistēmā ir ietverta SimPad vai ekvivalents pults ar 5.7” krāsainu skārienjūtīgu ekrānu un kompaktu Link Box ar atkārtoti uzlādējamo akumulatoru. - Intuitīva programmatūra ar manuālo un automātisko režīmu. - Li-Ion akumulators, 3 – 4 h darbības ilgums.

Iepirkuma 3.daļa

„Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, piepūšams”

Vienību skaits: 2 kompl.

Apraksts - Reanimācijas trenažieris Mini Anne vai ekvivalents. - Svars (10 gab./1 kompl.) ~ 13 kg, izmērs 0,130 m3. - 10 atkārtoti izmantojamie Mini Anne vai ekvivalents manekeni. - Izturīgs, testēts pie vismaz 300 000 kompresijām. - Viegli lietojams balons higiēniskai lietošanai. - Vadlīnijām atbilstoši pārslēdzamie uzstādījumi. - "Soft clicker" uzstādījums. - Pārnēsājamā soma, ieskaitot piepūšamo balonu un paklājus ceļgaliem. - Ātra sagatavošana un tīrīšana.

Iepirkuma 4.daļa

„Vēdera injekciju manekens”

Vienību skaits: 3 gab.

Apraksts - Mīksta vēdera reprodukcija apmācībai insulīna injekciju veikšanā, t.i., infūzijas komplektā esošo insulīna sūkņu sastāvdaļu ievietošana un pagriešana (izvairoties no 5 cm zonas ap nabu); paš-injicēšanas treniņam, izmantojot dažādus pildspalvas-tipa injektorus. - Veidots dabiskā izmērā un anatomijā. - Mīkstas plastmasas aizmugurējais slānis, kas neļauj adatām izdurties cauri; ir caurumi, kas nodrošina ātrāku injicēto šķīdumu iztvaikošanu. - Injekciju šķidrums (ieteicamais) - destilēts ūdens.

Iepirkuma 5.daļa

„Intravenozo injekciju manekens”

Vienību skaits: 4 gab.

Apraksts - Injekciju manekens paredzēts injekciju tehnikas apgūšanai. - Manekens atbilst pieauguša cilvēka rokas izmēriem. - Manekena svars vismaz 5 kg. Iekšējais korpuss - Izgatavots no smagas, bet mīkstas plastmasas, lai nodrošinātu manekena stabilitāti apmācību laikā. - Korpusā iestrādāti vēnu kanāli. Manekena āda - Viegli nomaināma. - Izgatavota no izturīgas un viegli kopjamas mīkstas plastmasas. - Ārējā tekstūra atbilstoša cilvēka ādai. - Augšdelma daļā vismaz 3 intradermālo injekciju vietas. - Pleca daļā intramuskulāro injekciju vieta. Asinsvadi - Izgatavoti no izturīgām un pašblīvējošām gumijas caurulītēm. - Punktējamas vismaz 10 lielākās rokas vēnas. - Pleca daļā mākslīgo asiņu ievades un izvades trupiņas. Komplektācija - Injekciju manekens. - Vismaz 2 infūziju maisi. - Vismaz 2 mākslīgo asiņu pulveris, kas sajaucams ar ūdeni veido vismaz 1000 ml mākslīgo asiņu. - Vismaz 3 infūzijas maisu izvades caurulīšu klemmes. - Vismaz 2 dažāda lieluma šļirces. - Speciāla līme, kas paredzēta laika gaitā radušos mākslīgās ādas bojājumu novēršanai. - Uzglabāšanas un pārvietošanas koferis.

Iepirkuma 6.daļa

„Intramuskulāro injekciju manekens”

Vienību skaits: 2 gab.

Apraksts - Paredzēts injekciju tehnikas apgūšanai. - Manekens atbilst pieaugušas sievietes gurnu un augšstilbu daļas izmēriem. - Manekena svars ne lielāks par 5 kg. - Manekena kreisajā gūžas zonā apaļš iegriezums ar izņemamu seklo muskuļu slāni. - Iegriezums ļauj vizuāli aplūkot gūžas daļas audus šķērsgriezumā. Iekšējais korpuss - Izgatavots no smagas, bet mīkstas plastmasas. - Reāla cilvēka kaulu anatomija. - Sataustāma kaulu struktūra. Āda - Izgatavota no izturīgas un viegli kopjamas mīkstas plastmasas. - Cilvēka ādai atbilstoša mākslīgās ādas tekstūra. Audu izgriezums - Audu šķērsgriezumā iespējams redzēt un sajust: - Gluteus medius; - Glutetus maximus; - Sēžas nervus; - Asinsvadu struktūras. Komplektācija - Injekciju manekens. - Vismaz 2 dažāda lieluma šļirces. - Uzglabāšanas un pārvietošanas koferis.

Iepirkuma 7.daļa

„Gurnu anatomiskais modelis un intramuskulāro injekciju manekens”

Vienību skaits: 1 gab.

Apraksts - Kreisā gurnu daļā paredzēta injekciju tehnikas apgūšanai. - Manekens atbilst pieaugušas sievietes gurnu daļas izmēriem. - Manekena svars ne lielāks par 5 kg. - Labā gurnu daļā ataino iegurņa anatomiju – kaulus, nervus, muskuļus. - Injekcijās izmantojams šķidrums - ūdens. Korpuss - Manekena iekšējais korpuss izgatavots no mīkstas plastmasas. - Sataustāma kaulu struktūra. - Manekena ārējais korpuss izgatavots no izturīgas caurspīdīgas cietas plastmasas. - Manekena kauli, nervi un muskuļi izgatavoti no cietas plastmasas. - Manekena augšpusē plastmasas vāks ar sensora lampiņām, atveri bateriju ievietošanai, ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un šķidruma savācējmaiss. Āda - Izgatavota no izturīgas un viegli kopjamas mīkstas plastmasas. - Cilvēka ādai atbilstoša mākslīgās ādas tekstūra. Sensori - Iestrādāti manekena iekšējā korpusā. - Zaļa un sarkana indikatora lampiņa, norāda uz precīzu vai neprecīzu injekciju. - Skaņas signāls norāda uz neprecīzu injekciju. Komplektācija - Manekens un anatomiskais modelis. - Šķidrumu savācējmaiss. - Šļirce savācējmaisa iztukšošanai. - Baterijas. - Uzglabāšanas koferis.

Iepirkuma 8.daļa

„Kateterizācijas / klizmas manekens (sieviete)”

Vienību skaits: 1 gab.

Apraksts - Manekens paredzēts kateterizācijas un klizmu tehnikas apgūšanai. - Nomaināmas ģenitālijas un atsevišķas manekena daļas. - Manekens atbilst pieaugušas sievietes gurnu daļas izmēriem. - Manekena svars ne lielāks par 5 kg. - Viegli izņemams ģenitāliju modulis. - Veiksmīgu kateterizāciju apliecina ūdens izplūšana. Gurnu daļas manekens - Izgatavots no izturīgas un viegli kopjamas plastmasas. - Novietojams arī laterālā pozīcijā. Ģenitāliju modulis - Ģenitālijas ir anatomiski precīzas. - Izgatavotas no mīkstas plastikas masas. - Precīza katetra ievietošanas pretestība. - Viegla ģenitāliju moduļa izjaukšana un tīrīšana, kā arī detaļu nomaiņa. - Ģenitāliju modulis sastāv no: - plastmasas rāmja; - ģenitāliju ādas; - sievietes urīnizvades kanāla; - urīnpūšļa; - urīnpūšļa statīva; - vārsta, kas savieno ģenitālijas ar urīnpūsli. - Visas ģenitāliju modeļa detaļas viegli nomaināmas. Simulētās procedūras - Katetra ievietošana un izņemšana. - Starpenes kopšana. - Klizma. Komplektācija - Gurnu daļas anatomiskais modelis. - Ģenitāliju modulis. - 3 vārsti, kas savieno ģenitāliju moduli ar manekena korpusu. - Urīnvadi. - Pakarama sistēmas apūdeņošanas pudele. - Lubrikants. - Uzglabāšanas koferis.

Iepirkuma 9.daļa

„Kateterizācijas / klizmas manekens (vīrietis)”

Vienību skaits: 1 gab.

Apraksts - Manekens paredzēts kateterizācijas un klizmu tehnikas apgūšanai. - Nomaināmas ģenitālijas un atsevišķas manekena daļas. - Manekens atbilst pieauguša vīrieša gurnu daļas izmēriem. - Manekena svars ne lielāks par 5 kg. - Viegli izņemams ģenitāliju modulis. - Veiksmīgu kateterizāciju apliecina ūdens izplūšana. Gurnu daļas manekens - Izgatavots no izturīgas un viegli kopjamas plastmasas. - Novietojams arī laterālā pozīcijā. Ģenitāliju modulis - Ģenitālijas ir anatomiski precīzas. - Izgatavotas no mīkstas plastikas masas. - Precīza katetra ievietošanas pretestība. - Viegla ģenitāliju moduļa izjaukšana un tīrīšana, kā arī detaļu nomaiņa. - Ģenitāliju modulis sastāv no: - plastmasas rāmja; - ģenitāliju ādas; - vīrieša urīnizvades kanāla; - urīnpūšļa; - urīnpūšļa statīva; - vārsta, kas savieno ģenitālijas ar urīnpūsli; - visas ģenitāliju modeļa detaļas viegli nomaināmas. Simulētās procedūras - Katetra ievietošana un izņemšana. - Starpenes kopšana. - Klizma Komplektācija - Gurnu daļas anatomiskais modelis. - Ģenitāliju modulis. - 3 vārsti, kas savieno ģenitāliju moduli ar manekena korpusu. - Urīnvadi. - Pakarama sistēmas apūdeņošanas pudele. - Lubrikants. - Uzglabāšanas koferis.

Iepirkuma 10.daļa

„Diabētiskās injekcijas manekens”

Vienību skaits: 1 gab.

Apraksts - Paliktnis (polsteris) paredzēts insulīna injekciju tehnikas apgūšanai. - Paliktnis piestiprināms dažādām ķermeņa daļām ar elastīgu jostu. Korpuss - Izgatavots no mīksta un izturīga plastikas materiāla. - Manekena apakšā cietas plastmasas panelis, kas novērš iespēju izdurt injekcijas adatu cauri manekenam. Āda - Āda izgatavota no izturīgas un viegli kopjamas mīkstas plastmasas. - Cilvēka ādai atbilstoša mākslīgās ādas tekstūra. Stiprināšanas josla - Josta izgatavota no izturīga neilona materiāla. - Regulējams jostas garums. - Plastmasas klipšveida stiprinājums.

- Manekenu garantijas laiks: ne mazāk kā 24 mēneši.

- Piedāvātie manekeni nedrīkst būt iepriekš lietoti, tajos nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes, manekenu piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

  - pielikums

iepirkuma “Manekenu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/7, nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

2014. gada __. ___________________

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

| Pretendents |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /nosaukums/ |  |  |
| vienotais reģistrācijas nr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /reģ.nr./ |  |  |
| tā |  |  |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |  |  |

tehniskais piedāvājums iepirkumā “Manekenu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”.

Identifikācijas nr. LU PSK 2014/7.

Iepirkuma 1.daļa

„Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, bērns”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā prece ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 2.daļa

„Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, pieaugušais”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 3.daļa

„Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, piepūšams”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 4.daļa

„Vēdera injekciju manekens”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 5.daļa

„Intravenozo injekciju manekens”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 6.daļa

„Intramuskulāro injekciju manekens”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 7.daļa

„Gurnu anatomiskais modelis un intramuskulāro injekciju manekens”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 8.daļa

„Kateterizācijas / klizmas manekens (sieviete)”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 9.daļa

„Kateterizācijas / klizmas manekens (vīrietis)”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 10.daļa

„Diabētiskās injekcijas manekens”

Modelis: ___________  Produkta kods: __________ Ražotājs, valsts: ______________

| Piedāvātās preces tehnisko / funkcionālo parametru apraksts (pretendenta piedāvājums) | Pretendenta piedāvājuma lappuses nr., kurā var pārliecināties par izvirzīto tehniskās specifikācijas prasību izpildi* |
| --- | --- |

* Pretendents piedāvājumam pievieno ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību izvirzītajām tehniskajām prasībām. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents norāda lpp., kurā var atrast atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Preču ražotāja tehniskajā dokumentācijā pretendents atzīmē tās teksta daļas, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību saskaņā ar tā iesniegto tehnisko piedāvājumu.

- Preces garantijas laiks: __ (_______________) mēneši.

- Pretendents nodrošina, ka piedāvātā iekārta ir jauna, iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas / komponentes, piegāde pilnā komplektācijā ar visiem nepieciešamajamiem piederumiem.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pielikums

iepirkuma “Manekenu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/7, nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

Vieta

2014. gada __. ________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pretendents |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /nosaukums/ |  |  |
| vienotais reģistrācijas nr. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | /reģ.nr./ |  |  |
| tā |  |  |  |  | personā, |
| /pretendenta vadītāja vai pilnvarotā pārstāvja amata nosaukums, vārds, uzvārds/ |  |  |  |  |  |

finanšu piedāvājums iepirkumā “Manekenu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”.

Identifikācijas nr. LU PSK 2014/7.

Iepirkuma 1.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, bērns „_________” | 1 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 1.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 1.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 2.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, pieaugušais „_________” | 1 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 2.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 2.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 3.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, kompl. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiopulmonālās atdzīvināšanas (CPR) manekens, piepūšams „_________” | 2 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 3.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 3.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 4.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vēdera injekciju manekens „_____” | 3 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 4.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 4.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 5.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intravenozo injekciju manekens „________” | 4 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 5.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 5.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 6.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Intramuskulāro injekciju manekens „____________” | 2 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 6.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 6.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 7.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gurnu anatomiskais modelis un intramuskulāro injekciju manekens „______” | 1 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 7.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 7.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 8.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateterizācijas / klizmas manekens (sieviete) „______________” | 1 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 8.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 8.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 9.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kateterizācijas / klizmas manekens (vīrietis) „______________” | 1 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 9.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 9.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma 10.daļa

| Nr. | Preces nosaukums, modelis | Vienību skaits, gab. | Vienības cena, EUR bez PVN | Vienību summa, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diabētiskās injekcijas manekens „__________” | 1 |  |  |
|  | Piedāvājuma cena EUR bez PVN: |  |  |  |
|  |  | PVN 21% |  |  |
|  | Piedāvājuma summa EUR ar PVN: |  |  |  |

Piedāvājuma cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma 10.daļas pilnīgu izpildi.

Piedāvātā kopējā līgumcena par iepirkuma 10.daļu ir:

________________________________________ euro, ____ centi (_______) EUR (bez PVN 21%).

Pretendenta pilnvarotā persona:

| /amata nosaukums/ |  | /paraksts/ |  | /vārds, uzvārds/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pielikums

iepirkuma “Manekenu iegāde

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”,

ID Nr. LU PSK 2014/7, nolikumam

PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Jūrmalā							    2014. gada ________________

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža”, reģ.nr. 90000031813, tās direktores Ilgas Eriņas personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pircējs, no vienas puses, un

__________________, reģ.nr. _______________, tā ______________________________ personā, kurš rīkojas uz ________________ pamata, turpmāk šī līguma tekstā saukts - Pārdevējs, no otras puses,

abi kopā saukti - Puses un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz Pircēja organizētā iepirkuma „Manekenu iegāde Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas vajadzībām”, identifikācijas Nr. LU PSK 2014/7, turpmāk šī līguma tekstā saukts – iepirkums, rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā - Līgums, par sekojošo:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - Pārdevējs piegādā un pārdod Pircējam, bet Pircējs saskaņā ar savām budžeta finanšu iespējām pasūta, pieņem un pērk _____ (līguma 1. pielikums), kas atbilst Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam iepirkumā, turpmāk šī līguma tekstā saukta – Prece.

  - Pārdevējs piegādā Preci, veic Preces uzstādīšanu ekspluatācijai, veic Pircēja darbinieku apmācību darbam ar Preci, kā arī veic garantijas apkalpošanu Precei, ja Pircējs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus, atbilstoši Preces garantijas noteikumiem un šī Līguma nosacījumiem.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN PREČU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

  - Pircēja pilnvarotais pārstāvis (9.3.1.punkts) pasūta Preci un Pārdevējs piegādā to Pircējam atbilstošā iepakojumā saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

  - Pārdevējs veic šajā līgumā paredzētās Preces piegādi Vidus prospektā 38, Jūrmalā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

  - Pircējs ir tiesīgs veikt Preces pasūtījumu kā pilnā apjomā, tā vairākās daļās.

  - Pārdevējs pirms paredzamās Preces piegādes saskaņo (rakstiski vai pa telefonu) ar Pircēja pilnvaroto pārstāvi Preces piegādes laiku.

  - Pārdevējs sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu un izraksta pavadzīmi par piegādāto Preci.

  - Vienlaicīgi ar Preces nodošanu Pārdevējs nodod Pircējam Preces tehnisko dokumentāciju.

  - Pārdevējs preču piegādi veic darba dienā laika posmā no plkst. 9:00 līdz 17:00.

  - Ja Pārdevējs šajā Līgumā noteiktajā termiņā Preci nav piegādājis, tad Pārdevējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavēto termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

  - Gadījumā, ja Preces pieņemšanas – nodošanas laikā tiek konstatēts Preces defekts, tad Preces pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana ir iespējama vienīgi pēc defekta aktā norādīto trūkumu pilnīgas novēršanas.

  - Pircēja pilnvarotā persona, konstatējot saņemtās Preces neatbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Līgumā noteiktajām prasībām (nepilnvērtīga funkcionēšana, kvalitātes, kvantitātes u.c. neatbilstības), nosūta Pārdevēja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju.

  - Pārdevējs novērš piegādātās Preces trūkumus ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pretenzijas saņemšanas brīža un piegādā Pircējam atbilstošu Preci.

  - Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāšanas risku līdz tās nodošanai Pircējam.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Līguma kopējā summa par Preci:

    - Iepirkuma __. daļā bez PVN ir EUR ______________ (____________ euro, ____ centi), PVN 21 % sastāda EUR _____ (_____________ euro, ____ centi), kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR __________ (____________ euro, ___ centi).

  - Līguma summā ir ietvertas izmaksas, kas saistītas ar Preces cenu, tās piegādi, uzstādīšanu ekspluatācijai, Pircēja darbinieku apmācību darbam ar Preci, garantijas apkopi, nodokļi, nodevas un atļaujas no trešajām personām, muitas u.c. maksājumi.

  - Samaksa par Preci tiek noteikta atbilstoši šī līguma 2. pielikumā norādītajai Preces vienas vienības cenai.

  - Samaksa par Preci tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja norādītajā bankas kontā.

  - Ja Pircējs neveic samaksu par Preci laikā, tad Pircējs maksā līgumsodu 0,01% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās summas.

  - Visi norēķini starp Pusēm notiek EUR (euro) valūtā.

  - Visos dokumentos, kas saistīti ar šo līgumu, Pārdevējs norāda iepirkuma identifikācijas numuru (iepirkuma identifikācijas Nr. LU PSK 2014/7).

  - Ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek izmainīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, tad par nemainīgu tiek uzskatīta līgumcena euro bez PVN, bet PVN tiek piemērots atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu aktuālajai redakcijai.

- KVALITĀTE UN GARANTIJA

  - Pārdevējs ir atbildīgs par Pircējam piegādātās Preces kvalitāti un tās atbilstību visām Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Piegādātajai Precei ir noteikts garantijas laiks, kas minēts Precei pievienotajos garantijas noteikumos. Garantijas laiku sāk skaitīt ar šī līguma 2.5.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

  - Preces garantijas laiks tiek noteikts __ (______) mēneši no Preces nodošanas dienas.

  - Garantijas laikā Pārdevējs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Garantijas laikā Preces bojājumus Pircējs piesaka pa tālruni nr. _____ vai nosūta bojājuma pieteikumu uz e-pastu _______. Pārdevējs bojājumu novērš ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas dienas.

  - Pārdevējs Preces garantijas perioda laikā notikuša Preces bojājuma gadījumā veic Preces bojātās daļas nomaiņu vai remontu par saviem līdzekļiem, nepazeminot Preces kvalitāti.

- PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

  - Pārdevēja saistības:

    - Pārdevējs apņemas veikt Preces savlaicīgu piegādi, kā arī Preces tehnisko apkalpošanu garantijas laikā šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pārdevējs veic Preces piegādi, uzstādīšanu Pircēja pārstāvja klātbūtnē un Pircēja darbinieku apmācību darbam ar Preci iepriekš saskaņotā termiņā un vietā.

    - Pārdevējs ir atbildīgs par Preces atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

    - Pārdevējs apņemas Preces piegādi, uzstādīšanu un Pircēja darbinieku apmācību darbam ar Preci veikt Pircēja darbiniekiem izdevīgā darba laikā.

    - Pārdevējs apņemas Preces uzstādīšanas un apmācības darbam ar Preci laikā, strādājot Pircēja telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

    - Pārdevējs nodrošina Pircēju ar informatīvu atbalstu (konsultācijām) par jautājumiem, kas saistīti ar Preces ekspluatāciju saskaņā ar Preces tehnisko dokumentāciju nepieciešamības gadījumā.

  - Pircēja saistības:

    - Pircējs veic pasūtījumus atbilstoši savām budžeta finanšu iespējām.

    - Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

    - Pircējs apņemas, ciktāl tas ir atkarīgs no Pircēja, Pārdevējam nodrošināt pienācīgus apstākļus Preces piegādei, uzstādīšanai un Pircēja darbinieku apmācībai darbam ar Preci.

    - Pircējs apņemas savlaicīgi veikt Pārdevēja piegādātās Preces pieņemšanu.

    - Pircējs apņemas izmantot Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieka, kā arī šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjās neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

  - Jebkura šajā līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību izpildes.

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo personu pretenzijām, netiek atlīdzināti.

- IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

  - Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, kas tiek noformēts rakstveidā ar vienošanās protokolu, kurš kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Puses grozījumus šajā līgumā veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Ja Pārdevējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no piegādes termiņa notecējuma nav nodevis Preci, Pircējs ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties izbeigt šo līgumu, paziņojot par to Pārdevējam. Šādā gadījumā Pārdevējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas atmaksāt aprēķināto līgumsodu.

  - Šī līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izsniegtajām Precēm un izsniegtajām preču pavadzīmēm.

- STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi šī līguma izpildes laikā tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.

  - Gadījumā, ja Puses nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā tiesā.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā ziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc pieprasījuma ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas brīža un ir spēkā līdz 2015. gada __ . _________.

  - Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ (_____) lapām, tai skaitā 1. pielikums „Preces tehniskais apraksts” un 2. pielikums „Preces cena”, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pircēja, otrs – pie Pārdevēja.

  - Puses pilnvaro veikt ar šī līguma izpildi saistītās darbības šādas personas:

    - No Pircēja puses par pilnvaroto pārstāvi nozīmē:

____________________, tālruņa nr. _______, e-pasts: _________________.

    - No Pārdevēja puses par pilnvaroto pārstāvi nozīmē:

___________________, tālruņa nr. ________, e-pasts: _________________.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces pieņemšanas – nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, savlaicīgu pavadzīmju iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji vai kāds no šī līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad Puses pārstāvis nekavējoties rakstiski paziņo par to otrās Puses pārstāvim. Ja kāda no Pusēm neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz šajā līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem un to rekvizītiem.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Vidus prospekts 38, Jūrmala, LV-2010 Reģ.nr. 90000031813 Tālr.nr. +371 67752507 Faksa nr. +371 67752214 Norēķinu konts: LV66TREL9150234006000 Valsts kase, kods TRELLV22 Direktore |  |  |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |

1.pielikums

2014. gada ___. ______

Līgumam Nr. _____

Preces tehniskais apraksts

Tiks papildināts atbilstoši izvēlētā iepirkuma pretendenta piedāvājumam.

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Direktore |  |  |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |

2.pielikums

2014. gada ___. ______

Līgumam Nr. _____

Preces cena

Tiks papildināts atbilstoši izvēlētā iepirkuma pretendenta piedāvājumam.

| Pircējs: Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža” Direktore |  |  |  | Pārdevējs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.V. | Ilga Eriņa |  |  | Z.V. |  |